1、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铱-192后装源 | 1、核素：192Ir 2、半衰期：73.83-74.2天 3、源壳尺寸：1.1*6.5mm 4、活性区尺寸：0.6-0.7*3.5mm 5、源壳厚度：0.15mm 6、源壳、源辫材料：06Cr19N110 7、源性状：192Ir 源芯密封于焊接在不锈钢丝绳源辫上的不锈钢源壳中。 8、放射源需与医院现有后装源治疗机匹配，本院现有后装治疗机为江苏海明医疗器械有限公司生产的HM-HDR型放射治疗机。 9、安全等级:GB4075-2009-C53211 10、符合以下质量检查: （1）按照 GB15849-1995 中的擦拭法对 192Ir 源进行表面沾污检验。用蘸有酒精的棉球以中等力度擦拭整个源的外表面，然后将棉球置于测试瓶内，用v计数器测量棉球上的放射性活度，应小于200Bq。 （2）用超声波清洗器在水溶液中清洗源的外表面，取水溶液于测量瓶中，用y计数器测量样品中的放射性活度，应小于 200Bq。 11、产品包装:铅罐 - 12、其他要求 - （1）供货方须完成:新源供应、新源运输、废源处理、废源运输、新旧源倒装；运输过程必须符合国家相关要求。 - （2）负责给医院进行导源安装（调试）的售后的服务； - （3）供货要求：负责现场安装调试，安装后能正常使用。 - （4）供应商商负责配合办理新旧放射源的转运交接相关手续。 - （5）能够通过国家环保部审核。 - （6）新放射源安装后能够通过环评。 |  |

2、资格条件：

供应商及所投产品厂家具备有效的辐射安全许可证书。