| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 2025.2.28 科室名称：核医学科 |  |  |
| 设备名称 | 多功能合成模块 |  |  |
| 所需设备用途 | 该设备用于核医学科放射性药物（18F/⁶⁸Ga/¹⁷⁷Lu标记药物等）的自动化合成，覆盖从核素生产、标记反应、纯化到分装的全流程 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | - 多核素兼容性:支持多种核素，可切换合成路径。 - 自动化控制：集成温控（-20℃至200℃）、压力传感，误差容限＜±1%。 - GMP合规性：支持批次记录追溯 - 安全性：内置铅屏蔽（≥5 cm当量）、紧急停机及废液自动收集系统。 |  |  |
| 所需设备参数 | - 合成效率：单次合成活度≥50 GBq（¹⁸F），放射性化学产率（RCY）≥60%； - 耗材：使用一次性无菌试剂盒（模块化试剂盒），支持10种以不同品种药物的合成； - 软件系统： 图形化操作界面（中/英文），支持合成路径编程、故障诊断及远程维护； - 具备核素分装功能，可将大批量核素分装，分装核素液体通道≥5路，每通道核素分装误差≤15%； - 反应器：可独立加热和冷却；反应体系：密闭式； - 套液体管路与模块主机隔离，取下卡套后，主机无放射性管路残留，满足177Lu等长半衰期核素标记需求； - 合成控制系统满足核药GMP生产规范，具备自动化合成控制，图形化工艺编程、用户权限管理、审计追踪、自动生产报告等功能； - 具有自定义编程及拓展功能，满足新增药物品种合成及自定义药物合成需求； - 3Q验证：装机、调试与验收严格按照3Q标准执行，并提供IQ／OQ/PQ文件 |  |  |