| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 2025.2.28 科室名称：核医学科 |  |  |
| 设备名称 | PH计 |  |  |
| 所需设备用途 | 1. 放射性药品配制：精准控制配制溶液的pH值，确保药物稳定性与有效性。 2. 质量控制（QC）：生产过程中实时监测pH，符合《放射性药品管理办法》要求。 3. 研发验证：用于放射性药品研发中的pH参数优化与批次一致性验证。 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | 1. 高精度测量：确保药品pH值符合标准 2. 微量样品适配：支持极小体积（≤0.5 mL）测量，减少放射性药品浪费。 3. 防污染设计：电极可快速拆卸/更换，避免放射性交叉污染。 4. 数据合规性：支持GLP/GMP规范，具备数据存储、审计追踪功能。 5. 耐腐蚀与易清洁：电极材质抗化学腐蚀，表面易去污（如环氧树脂或玻璃材质）。 6. 辐射安全兼容：设备外壳及部件需符合实验室辐射防护要求（非活性材料）。 7. 数据导出及打印：具有打印机接口及移动存储器接口，方便报告打印及数据拷贝。 |  |  |
| 所需设备参数 | - 范围：测量5-8.5范围 ±0.03pH - 样品适配： 最小样品量：≤0.5mL（微量型号需支持0.3mL以下） - 数据管理：存储容量：≥500组数据 输出接口：USB/蓝牙 - 防护与认证：CFDA备案（国产设备需提供医疗器械注册证） - 辐射兼容性：设备材质无放射性吸附风险（如不锈钢/特氟龙外壳） - 耗材与维护：电极寿命：≥12个月 ， 校准周期：支持自动校准，每日使用前需标定 。有配套存储液。 |  |  |