| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 科室名称： |  |  |
| 设备名称 | 高效液相色谱仪（HPLC) |  |  |
| 所需设备用途 | 随着核医学在疾病早期诊断和肿瘤治疗领域不断取得突破，在国际上创新放射性诊断/治疗药物不断上市，但国内已上市创新核药种类和数量远低于欧美地区，大量核医学临床需求未被满足。鉴于此，国内各大医疗结构，主要通过取得放射性药品使用许可四类证，以院内制剂的方式合成各类新型诊断/治疗放射性药物，满足肿瘤、泌尿、神经等院内科室需求，提高各科室诊疗技术水平，为患者健康提供更好的服务。 核医学科实验的中，除必须满足药物合成要求外，还需要满足合成药物质量检验要求，确保用于临床的放射性药物质量合格，故申请采购仪高效液相色谱仪器用于放射性药品化学纯度检验，经检验合格的创新放射性药物才能给予患者临床使用。 此为核医学科的必须设备（关键质控设备）。 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | - 可用于放射性药物（如放射性同位素标记的化合物）的纯度检测。通过高灵敏度的检测器（如荧光或放射性检测器），可精准测定药物中成分及杂质含量，确保其符合临床使用标准; |  |  |
| 所需设备参数 | 1 高效液相色谱泵 1.1 流动相流路：≥4路。 1.2 具有伺服控制可变冲程驱动。 1.3 双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输 能量，浮动柱塞。 1.4 具有自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损。 1.5 耐压范围：≥400bar。 1.6 流量精度：≤0.07%RSD。 1.7 混合精度：窄于±0.20%RSD。 1.8 可压缩性补偿：可根据流动相压缩系数选择。 1.9 流量范围：不窄于0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min。 1.10 溶剂脱气：集成式真空脱气≥4个通道。 1.11脱气机通道体积：≥1.5mL。 2 柱温箱 2.1 控温范围：不窄于室温到80℃ 2.2 控温稳定性：≤±0.1℃。 2.3 柱温箱需要带有两个独立帕尔帖单元，可以分别设置左右单元温度； 3 自动进样器 3.1 样品位数：≥60位。 3.2进样体积范围：不窄于0.1～100μL，增量为0.1μL。 3.3 进样精密度：≤0.25%RSD。 3.4 交叉污染：≤0.004%。 3.5 自动进样器最大耐压：≥600bar。 4. DAD检测器 4.1 光源：氘灯。 4.2 信号数量：单波长检测和双波长检测。 4.3 波长范围：不窄于190～600nm。 4.4 波长准确度：≤±1nm。 4.5 基线噪音：≤±0.25×10-5AU。 4.6 基线漂移：≤1.0×10-4 AU/h。 4.7 狭缝宽度：≤6.5nm。 4.8 单波长检测模式下最大数据采集速度：≥120Hz。 5. 放射性检测器系统 5.1 HPLC应配备数模转换器，可将第三方检测器信号接入HPLC数据处理工作站； 5.2 配备双通道Gamma检测器及相关高能和低能探头，并可将信号接入HPLC数据处理工作站 6 色谱工作站（笔记本）及软件 6.1 配备intel i7处理器的内存大于32Gb且硬盘空间大于2T的带网络接口的笔记本电脑，安装windows11 及以上操作系统。 6.2 工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行采集数据，进行色谱定性、定量分析。 6.3 软件登录时需输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 6.4 可定制计算和报告，支持自动计算和自定义编辑报告。 6.5 具有电子记录维护，自动记录操作日志，错误及故障信息。 |  |  |