| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 科室名称： |  |  |
| 设备名称 | γ能谱仪 |  |  |
| 所需设备用途 | 1）普通科室PET-CT检查核药以18F-FDG为主，FDG作为放射性示踪剂，在医院的核医学领域肿瘤诊断与疗效评估（尤其是PET/CT检查）中具有重要应用。但是假阳性/假阴性较多，但18F-FDG对部分肿瘤/病灶无法完全“确诊”，不能满足临床精准诊疗的需求； 2）国内核医学科应用最广的，常规临床需求最大的是诊/疗一体化核药。例如68Ga-PSMA前列腺癌诊断、68Ga-DOTATATE神经内分泌瘤诊断、68Ga-FAPI消化道肿瘤诊断等，这也是是未来重要的临床需求。。 在《同位素中长期规划2021年-2035年》中指出：随着核医药行业的快速发展，越来越多的诊断/治疗核药技术得到推广和临床验证，以及八部委发布的《同位素中长期规划》，国家从政策/法规层面大力支持核医学科的发展，目前通过“院内制剂”的方式，由核医学科自主生产制备满足临床刚需的高特异性创新核药是核医学科发展的趋势（例如68Ga-PSMA前列腺癌诊断、68Ga-DOTATATE神经内分泌瘤诊断、68Ga-FAPI消化道肿瘤诊断等）； 核药的质量控制是必不可少的指标，其中放射性核纯度检查是其中的一项重要指标，核纯度检查是核药研发与应用的核心环节，直接关系到诊断准确性、治疗效果及患者安全。需要通过严格检测，可避免杂质干扰、控制辐射危害，并满足法规与生产要求。 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | 需支持对医用放射性核素（如、⁹⁹mTc、¹⁸F、68Ga、177Lu等）的高效识别，通过能量分辨率（如≤7% @137Cs的NaI探测器1或更高分辨率的高纯锗探测器）区分特征γ射线峰,实现对核素放射性核纯度，可避免杂质干扰、控制辐射危害，支持各类新型放射性示踪剂的能谱分析，并满足法规与生产要求，推动肿瘤诊断与治疗技术发展， |  |  |
| 所需设备参数 | 1.能量范围：γ射线：30keV～3MeV； 2.剂量率范围：10nGy/h～0.1mGy/h； 3.能量分辨率：<7.5%（662keV）； 4.能量线性：优于±1%； 5.多道：1024道； 6.自动能量刻度和稳峰，不需要额外的放射源； 7.控制、分析、报告与质保程序； 8.具有自动保存文件、查询历史纪录等功能； 9.控制功能：具有可实现的参数设置包括：增益细调、启动数字化稳谱、调节高压、显示实时间/活时间、设置上下甄别阈等； 10.分析功能：具有能量刻度、效率刻度、净峰面积计算、峰拟合、自动寻峰、重峰解析、活度计算、核素识别、扣除本底、核素库查询等功能； 11.具有重峰解析功能； 12.可以为用户进行定制化功能和界面设计。（跟据用户的需要，评估工作量后定价）； 13.该软件需在保留原能量分析软件MCStar界面及功能情况下增加如下功能： 14.增加包含有文件、编辑、测量、账户、日志等内容； 15.账户登录：需要登录账户才能被授权操作； 16.账号管理：能设定管理员与操作人员账户与权限管理员可以分配管理普通账号； 17.测量功能：增加开始/停止测量功能，可以设置测量条件和方法； 18.分析报告，报告中应包含检测时间、产品批号/编号，保存路径，打印时间，图谱，分析的图表数据等，报告版式可编辑，具有打印功能； 19.审计追踪：原始图谱文件中应包含操作者及样品信息；能够监测文件的修改、删除。只有经授权人员，方可修改已输入的数据。每次修改已输入的关键数据均应当20.经过批准，并应当记录更改数据的理由； 21.日志记录：记录重要操作内容，日志不可编辑与删除。 22.采用功能强大的CAD软件建模，实现对任意形状的体源的三维可视化快速建模； 23.放射源到探测器的距离可以为0到无穷远； 24. 刻度的能量范围45keV到7MeV； 25.提供体源验证报告； 26.在45keV到3000 keV一般不大于20%； 27. 效率刻度曲线计算时间：对于形状对称的体源（如环境样品源），计算时间小于20秒。对于形状非对称的体源，计算时间一般少于10分钟； |  |  |