| 设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 科室名称： |  |  |
| 设备名称 | 气相色谱仪 |  |  |
| 所需设备用途 | 按NMPA管理要求，配置有PET/CT的医院，如在院内制备正电子药物，需进行严格的质量控制，包括物理性质鉴定，化学纯度/放射化学纯度鉴定，无菌无热原等生物学质量控制。 我院核医学科制备的放射性药物，除需进行以上检测外，还需要进行有机残留溶剂的分析测试，符合标准后才能进入临床使用。进行有机残留溶剂的检测使用的是气相色谱法，因此需要购买气相色谱仪。 |  |  |
| 所需医疗设备主要功能需求 | 使用气相色谱法测定样品中残留有机溶剂的含量； |  |  |
| 所需设备参数 | 1、 主要用途 1.1、放射性药品的有机残留溶剂的检测分析。 2、色谱性能 2.1、保留时间重现性≤0.008% 或≤0.0008 min。 2.2、峰面积重现性≤1%RSD 。 2.3、压力控制精度≤ 0.001 psi。 3、柱温箱 3.1、操作温度：室温以上4℃ -450℃或更宽。 3.2、温度设定值精度：≤1℃。 3.3、最大升温速度可达：120˚C/min 3.4、柱箱冷却降温（22℃室温），从450℃到50℃小于4min。 3.5、环境温度敏感度：环境温度变化1℃ ,柱箱温度变化≤0.01 ℃。 4、电子气路控制 4.1、自动进行温度补偿。 4.2、压力/流量程序控制至少3阶。 5、进样口 5.1、分流/不分流进样口(S/SL) 。 5.2、压力可设定:0-150psi或更宽。 5.3、压力精度≤0.001psi。 5.4、流量范围：0–1250ml/min或更宽。 5.5、最高使用温度可达：400℃。 6、火焰离子化检测器 6.1、最低检测限：<1.5pg C/s； 6.2、可用于毛细管柱和填充柱； 6.3、最高温度450°C； 6.4、线性动态范围：>107； 6.5、数据采集速率可达500Hz； 6.6、具有灭火自动检测和自动重新点火功能。 7、自动进样器 7.1、进样瓶位数: ≥16位。 7.2、进样体积满足0.1 ul-50.0ul范围。 7.3、自动进样针可以自行调节进样深度。 7.4、可实行快速进样，进样速度≥0.1 sec。 7.5、更换自动进样器无需重新安装。 8、顶空自动进样器 8.1、顶空进样器，配置至少12位以上样品位，带1个以上加热位； 8.2、峰面积重现性：<1% RSD； 8.3、可重叠进样； 8.4、带温度传感器的制冷平板； 8.5、全电子气路控制顶空进样系统； 8.6、在每次分析过程中自动进行样品净化处理； 8.7、恒温箱温度加热：室温以上5~300℃。 9、化学工作站 9.1、仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。 9.2、早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 9.3、具有远程诊断功能、错误检查和显示功能。 9.4、软件图象化，灵活简单，操作易学。 9.5、具有审计跟踪功能，符合GLP/ GMP的要求。 10、电子捕获检测器 10.1、电子压力/流量控制，压力控制精度：≤0.001psi。 10.2、最高温度可达400°C。 10.3、最低检测限：≤4.4fg/mL 林丹。 10.4、 线性动态范围：≥5×104。 10.5、数据采集速率：≥50Hz。 10.6、流量精度：≤ ± 3ml/min 。 10.7、流量重复性：≤±0.35%。 配置需求： 1、专用的商务工作站(笔记本电脑)和输出装置各1套（打印机）。 2、柱温箱1套。 3、液体自动进样器1套及手动进样器一套。 4、顶空进样器1套。 5、氢火焰离子化检测器1套。 6、工作站软件1套。 7、色谱柱： 30m，0.32mm，0.25um 毛细管色谱柱，1个，(中/低等极性,生物碱、药物、脂肪酸甲酯类、含卤素化合物、芳香族化合物)； 30m，0.32mm，0.25um 毛细管色谱柱，1个，(非极性, 生物碱、脂肪酸甲酯、卤代化合物、芳香化合物、药品、石油化工产品、有机氯农药)； 30m，0.32mm*1.8um 毛细管色谱柱，1个，(为分析挥发物性物质)； 30m，0.32mm*0.25um毛细管色谱柱，1个，（强极性，醇类、芳香族类、醇类、醛和酸、游离有机酸）； 8、样品瓶：10ml～20ml顶空样品瓶，100个；Target DP 样品瓶，100个。 9、现场3Q验证包1套。 10、电子捕获检测器1套。 |  |  |