附件：

# 雅安市人民医院移动护理推车项目需求

- 参数要求

| - 核心功能需求 | - 车体: - 整车尺寸：宽520-625mm、深440-475mm、高930-1414mm。 - 整车重量：小于34kg（含车体、电脑、主电池，不含挂件）。 - 工作台面：尺寸480mm（宽）×460mm（深）左右，使用高光抑菌材料，耐受医院常用消毒剂，有围挡，围挡高度大于20mm，可高低升降，升降高度范围大于等于300mm。 - 材质：主体采用铝合金、塑料、钢等材料，车体表面抑菌处理，面板为高光、高亮的ABS抑菌材料。 - 脚轮：4个医疗级万向脚轮，外径3-4英寸，2个前轮带刹车功能，同时具备超静音、防滑、防缠绕功能。 - 配件: - 抽屉：支持选配1-3层抽屉，尺寸如400mm（宽）×325mm（深）×100/200mm（高），用于放置药物、耗材工具等，可配置抽屉锁。 - 键盘托盘：尺寸400mm（宽）×220mm（深）×30mm（高）左右，内置医用有线键盘和鼠标。 - 扩展板：折叠式扩展板，尺寸270mm（宽）×340mm（深）。 - 垃圾桶：配置2个垃圾桶。 - 锐器盒支架：配置1个锐器盒支架。 - 压脉带盒放置架：配置1个压脉带盒放置架。 - 手消液放置架：配置1个手消液放置架。 - 电脑： - 放置位置：内嵌式设计，嵌入到工作台面中。 - 配置：CPU为酷睿Intel i5，内存大于等于8GB，硬盘为固态硬盘大于等于256GB，支持2.4G/5G双频WIFI，802.11 a/b/g/n/ac，USB2.0×3，USB3.0×2，RJ45×1，HDMI×1。 兼容性要求：适配院内所有信息系统。 - 电池： - 放置位置：嵌入在车体底座中。 - 电芯：磷酸铁锂。 - 循环次数：大于2000次。 - 充电时间：小于4小时。 - 使用时间：大于等于18小时（连续工作）。 - 电源管理：充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗，具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能，支持手动拆卸、更换。 - 显示器： - 尺寸：大于等于21.5英寸IPS屏。 - 屏幕比例：16：9。 - 分辨率：最佳分辨率大于等于1920×1080。 - 支架调整角度：水平270°全方位旋转，仰角大于等于60度，俯角大于等于5度。 - 认证： - 医用环境：通过YY 0505:2012（IEC 60601-1-2: 2004.IDT）医用电气设备安全检测。 - CE认证：提供移动工作站整车CE认证证书。 - FCC认证：提供移动工作站整车FCC认证证书。 - ROHS认证：提供移动工作站整车ROHS认证证书。 GB31241认证：提供移动工作站整车GB31241认证证书。 |
| --- | --- |
| - 安装与维护 | 安装服务要求： 1.要求供货厂家提供专业的安装团队，安装人员应具备相关设备安装的经验和资质，能够熟练掌握移动护理推车的安装流程和技巧。 - 2.安装团队需接受过厂家的专业培训，熟悉设备的结构、性能和操作要求，确保安装过程符合技术规范和安全标准。 - 维护团队要求： - 1.供货厂家应提供专业的维护团队，维护人员需具备丰富的医疗设备维护经验，熟悉移动护理推车的结构、性能和常见故障的处理方法。 - 2.维护团队应具备快速响应的能力，能够在接到医院的维护请求后，及时到达现场进行处理，确保设备的正常运行。 |
| - 售后服务 | - 1.整体质保≥3年，7×24小时技术支持，2小时内远程响应，48小时上门服务 - 2.提供操作培训（现场+视频教程），含护理流程场景化案例 |
| - 验收标准 | - 到货后现场测试车体、系统稳定性、数据对接功能 - 供应商需提供第三方安全认证及医疗行业成功案例 |

- 其它需求

1、报价要求：针对（单台价格）进行报价。

2、需提供四川省内医疗行业实际应用案例。