附件：

# 雅安市人民医院

# 无线生命体征采集系统项目需求

- 参数要求

| - 核心功能需求 | 一、基本功能参数 监测参数： 心电图（ECG）。 心率（HR）。 呼吸频率（RR）。 体温（Temp）。 血压（BP）。 血氧饱和度（SpO₂）。 可选扩展参数：血糖、脉搏。 数据采集精度： 心电图：采样率≥1000Hz。 心率：测量范围40-240次/分钟，精度±1次/分钟。 呼吸频率：测量范围4-100次/分钟，精度±1次/分钟。 体温：测量范围30-45℃，精度±0.1℃。 血压：收缩压测量范围40-260mmHg，舒张压测量范围20-200mmHg，精度±3mmHg。 血氧饱和度：测量范围70%-100%，精度±2%。 数据传输： 1.无线传输方式：支持蓝牙、4G、WIFI、自组网。 2.数据传输稳定性：在医院内无遮挡环境下，传输距离≥30米。 3.数据传输安全性：采用加密传输协议，确保数据传输安全。 4.具备离线病区数据和体征测量数据存储，根据网络状态自动上传数据 设备兼容性： 1.可与医院现有的HIS系统无缝对接。 2.支持多种终端设备（如PC、IPAD、手机）显示。 - 高级功能参数 智能报警功能： 1.可设置参数阈值，当监测数据超出阈值时，系统自动报警。 2.报警方式：蜂鸣器声音报警、终端设备震动报警。 3.报警信息推送：可将报警信息实时推送给医护人员的移动设备。 远程监护功能： - 1.支持远程集中监护，医护人员可通过网络实时查看患者的生命体征。 - 2.支持视频/语音多渠道交互，方便医患沟通。 - 数据分析功能： - 1.可对采集到的生命体征数据进行存储、对比分析。 - 2.提供历史数据查询功能，可按时间、患者等条件查询。 - 3.支持生成统计报表，方便医护人员进行数据分析。 - 设备及管理功能： - 1.支持对设备的远程管理，包括设备状态监测、参数设置、软件升级。 - 2.设备具有低功耗设计，可长时间工作。 3.内置麦克风，可用于语音识取。内置扬声器，支持语音播报、声音提醒,电池容量≥2900mAh 4.条码扫描：内置一维码和二维码的扫描模块，可识别全部码制和所有特殊字符。 5.物理特性：手持设备，便于携带，体积小，重量轻，不超过350g，抗跌落。屏幕尺寸≥5英寸，亮度≥350cd/m2 可视角度≥178°屏幕分辨率≥1280×720，满足高清显示要求。电容触摸屏，支持最大5点触摸。 |
| --- | --- |
| - 安装与维护 | - 1.安装团队成员需具备相关资质和丰富的安装经验，能够熟练操作系统及设备安装。 2.安装团队应接受过厂家的专业培训，熟悉系统的架构和操作流程。 - 3.供货厂家需提供详细的定期维护计划，明确维护的周期和内容。 |
| - 售后服务 | - 1.整体质保≥3年，7×24小时技术支持，2小时内远程响应，48小时上门服务 - 2.提供操作培训（现场+视频教程），含护理流程场景化案例 |
| - 验收标准 | - 验收内容包括硬件设备的安装质量、系统功能的完整性、网络连接的稳定性、数据的准确性等。 - 供应商需提供第三方安全认证及医疗行业成功案例。 |

- 其它需求

1.需提供四川省内医疗行业实际应用案例。