## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 经颅磁刺激治疗仪 | 用于人体中枢神经和外周神经的检测评定和治疗 | 1.刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，评定和治疗，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 2.配置：磁刺激仪主机 1台，液冷机 1台，台车 1台，刺激线圈1套，线圈专用支臂：1套，运动诱发检测模块及附件1套，脚踏开关一套，磁刺激软件系统1套。 3.刺激强度：1.5T～8T。 4.磁刺激主机自带显示屏，显示屏可直观显示刺激强度等。 5.具备单拍成对刺激功能。 6.靶点位置3D显示功能。 | 1 | 神经内科
2 | 失眠治疗仪 | 非器质性失眠症患者的辅助治疗 | 1.适用范围：非器质性失眠症患者的辅助治疗，治疗模式：FNS 模式、CES 模式、音乐模式 2.通过低强度微量电流刺激人的大脑，通过对脑电波的改善，以及调节大脑各种神经递质和激素的分泌，对失眠起到有效的治疗 3.音乐模式可与 FNS 模式或 CES 模式同时搭配使用 | 2 | 神经内科
3 | 自动调节正压通气治疗机 | 用于睡眠呼吸暂停患者的治疗及人工压力滴定 | 1.具有CPAP、AUTO CPAP模式 2.局域网内可远程实时控制治疗机压力 3.可扩展连接动态血氧监测设备 4.配置至少具备 主机1台、多导睡眠记录仪1个、压力滴定PC端控制软件1套 | 1 | 神经内科
若认为所提用途及功能需求要求存在不合理的（如有排他性或歧视性等）可及时反馈。