## Sheet1
序号 | （项目）设备名称 | 用途 | 功能需求 | 数量 | 科室
1 | 消毒可追溯系统 | 用于软式内镜清洗消毒过程，清洗工作站通过标准化流程（预洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗）保证软式内镜重复使用的安全性；追溯系统记录内镜在整个流程中的处理情况，保存数据，以便查询 | 1. 全程追溯：实现物品从回收、清洗、消毒、存储到发放的全流程电子化记录。 2.内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录。系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需二次操作软件。 3.洗消阶段监控：能实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分。 4.语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。 5.读卡器采用无线组网方式。 6.配备一套手工处理镜子设备。（包含清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等流程） | 1 | 呼吸与危重症医学科
2 | 肺功能测定仪 | 于呼吸慢病患者肺功能测定，用于评估慢阻肺患者、哮喘等呼吸疾病患者病情情况 | 肺通气功能检查、支气管舒张试验、支气管激发试验、呼吸肌力测定、肺康复训练、吸入给药评估功能、辅助测评分析功能 | 1 | 呼吸与危重症医学科
3 | 多道生理记录仪 | 用于（1）心律失常诊断和治疗（2）心律失常电生理检查。（3）冠脉造影支架安装心电及有创压力监护。（4）心衰起搏器安装手术心电监护。（5）先心封堵器安装手术心电监护。（6）快速性心律失常射频消融术后验证等手术。 | 1.总通道数≥32个通道（体表放大器≥12道、心内放大器双极≥16道、ABL≥ 2道、有创血压≥2道）； 2.具备体表12选一功能：可将12导体表中的任意一道体表信号输出到其他具有触发功能的设备上； | 1 | 心血管内科
4 | 便携式彩超机 | 超声引导下动静脉内瘘扩张治疗及肾穿，规培医生现场教学，肾小球疾病研究 | 配套血管探头及腹部探头各一个 | 1 | 肾脏风湿免疫科
5 | 儿童胃镜 | 儿童消化系统检查 | 兼容系统图像处理装置OLYMPUS CV-290，氙灯冷光源OLYMPUS CLV-290SL、CLV-290。 | 1 | 儿科
6 | 高清电子胸腹腔内窥镜 | 与奥林巴斯腹腔镜主机（CV-190）匹配，完成图像采集和成像。 | 必须与现有奥林巴斯主机兼容（主机型号CV-190） | 1 | 胃肠甲乳外科
7 | 4K光学视管 | 奥林巴斯4K超高清腹腔镜系统，主机OTV-S400和摄像头CH-S400-XZ-EB 匹配，完成图像采集和成像 | 必须与现有奥林巴斯4K超高清腹腔镜系统，主机OTV-S400和摄像头CH-S400-XZ-EB兼容 | 1 | 胃肠甲乳外科
8 | 肝胆外科精细腔镜器械 | 用于暴露腹腔镜肝脏手术视野，进行腹腔镜下肝胆、胰十二指肠微创手术的精准组织游离、切割病变组织。便于腔镜术野下夹闭血管，临时阻断血流，便于组织的分离、结扎和吻合。进行腹腔镜下精细血管吻合。 | 钛夹钳/取夹钳，有角，直径12.5MM，长度340MM 1把 无损伤血管阻断钳，长45MM，弯型，夹闭力2.94N 1把 无损伤血管阻断钳，长25MM，弯型，夹闭力2.45N 1把 无损伤血管阻断钳（动脉），长25MM，弯型，夹闭力3.43N 1把 无损伤血管阻断钳（动脉），长45MM，弯型，夹闭力4.41N 1把 腹腔镜剥离器，60度， 直径10MM，长度310MM 1把 通用固定钳，直径5MM，长度310MM 2把 左弯持针器，直径5MM，长度310MM 2把 90°直角分离钳，头部尖端，直径10MM，长度370MM 1把 90°直角分离钳，直径10MM，长度310MM 1把 左弯剪刀，直径5MM，长度310MM 1把 马里兰分离钳，直径5MM，长度310MM 2把 60°分离钳，大弯，头部尖端，直径10MM，长度370MM 1把 血管阻断钳，直径5MM，长度310MM 1把 | 1 | 肝胆胰脾外科
9 | 体腔热灌注治疗系统 | 用于胸腔和腹腔的连续热灌注治疗用于消除体腔肿瘤病人术后存在的亚临床病灶，以及恶性肿瘤引起的胸、腹水 | 主机1台 测温探头可长期反复使用： 入体温度传感器1根 出体温度传感器1根 直肠温度传感器1根 体表温度传感器1根 鼓膜温度传感器1根 | 1 | 妇科
10 | 足底压力感受器 | 用于平足、足踝疾病足底压力监测。 | 可快速获取完整的足部三维数据和足底压力数据，输出高精度三维模型和足底压力分布图 | 1 | 创伤与足踝外科
11 | 骨微动力系统 | 在骨科手术中对人体骨组织进行钻孔、铣削、锯切、磨削手术处理。与关节镜配合，用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织。具有关节镜刨削功能、脊柱磨钻功能、创伤骨科功能、足踝拇外翻功能，适应不同术式需求。 | 主要配置：主机、脚踏、刨削手机、手柄、直柄磨钻机头、快接头、微型摆锯机头、电源连接器转接头、多功能主机、克氏钻机头。 | 1 | 创伤与足踝外科
12 | 手术显微镜 | 适用骨科、手外科显微手术，满足术者面对面双人四目操作体位，具有高倍放大：用于放大人体组织细节，LED冷光源照明：满足手术照明需求和安全；高清影像：记录手术过程，大臂展支架：适合术中不同位置使用。 | 主要配置：主机、支架、LED光源、高清摄录像系统。 | 1 | 创伤与足踝外科
13 | 血管斑块旋切控制装置 | 用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗 | 用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗 | 1 | 血管外科
14 | 静脉腔内射频闭合发射器 | 用于下肢静脉曲张的治疗 | 用于下肢静脉曲张的治疗 | 1 | 血管外科
15 | 4K鼻内镜腔镜系统 | 该设备用于内镜手术，如经耳内镜鼓膜修补术，经鼻内镜鼻窦手术等 | 输出分辨率支持4K像素，摄像头可自动变焦，包括主机、医用内窥镜冷光源、 医用显示终端、台车、0°和70°镜子各6只 | 1 | 耳鼻咽喉头颈外科
16 | 便携式全自动多功能检测仪 | 对全血、血浆、血清或者尿液进行快速床旁凝血、生化等检测 | 全中文显示，二维条码自动读取，有透射、荧光、反射检测系统，检测结果和质控结果可存储80000-100000组，仪器自动生成质控图谱，数据可通过通过无线/有线方式上传到系统，可无缝对接医院HIS、LIS系统。分析方法包括：终点法、速率法、酶法、酶动力法、凝固法、胶乳免疫比浊法、硼酸亲和液相层析/色谱法。 | 1 | 急诊科
17 | 转运呼吸机 | 适用于成人、小儿和婴幼儿患者转运时通气辅助及呼吸支持 | 1.液晶显示，全面监测通气参数。可外接显示器,方便观察与教学，抗震防摔、电动涡轮技术。 2.基础通气模式:V-A/C、IPPV、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、CPR 3.适用于有创、无创患者院内院前转运。 4.有趋势、波形、环图、CPR、吸癌、可雾化、动态肺功能 | 2 | 急诊科
18 | 电动液压手术床 | 外科手术术中用 | 电动液压手术床，可实用与所有外科手术使用，有无线遥控器，方便术中及时调整各种体位。床垫要求：采用软海绵内芯制成，可以平移及左右上下调整角度，方便术中C臂透视 | 5 | 手术室
19 | 血气分析仪 | 用于患者术中血液采集分析,及时处理危重患者 | 1.实测参数: pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil≥17项 2.计算参数: cBase(B)或 ABE，p50，ctO2(B)，ḊO2，阴离子间隙Ag等计算参数≥48项 | 1 | 麻醉科
20 | 糖化血红蛋白分析仪 | 用于糖化血红蛋白HbA1c检测 | 1检测样本：全血或溶血标本，原始管可直接上机 2检测项目：稳定型HbA1c 3检测原理：高压液相色谱法（HPLC） 4检测范围：HbA1c: 3 - 20% 5处理速度：≥60样本/每小时 6进样样本数量：≥100个 7层析柱 ：内置过滤器，预过滤器和层析柱一体化，无需更换过滤器，避免因频繁更换后定标试剂的浪费。 8通讯系统：能接入医院HIS、LIS系统,并提供独立中文电脑工作站2套，报告系统与仪器操作系统相互独立。 9配套质控校准品：有匹配原厂质控品和校准品 | 1 | 检验科
21 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 用于临床分离的细菌、真菌的鉴定及药敏实验，为临床细菌、真菌感染性疾病治疗提供准确、及时的病原学依据。 | 主要功能需求：仪器能对革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、厌氧菌、嗜血杆菌及棒状杆菌等的鉴定，可自动进行革兰阴性菌、革兰阳性菌、肺炎链球菌、酵母样真菌等药敏试验。为符合生物安全，采用独立鉴定和对立药敏封闭式卡片。平均鉴定时间不大于8小时, 平均药敏时间不大于10小时，并具有基于MIC表性数据库的耐药机制分析，可以发现多重耐药表性、低水平或不表达的耐药表性。单台仪器至少同时进行60个鉴定或药敏试验；实现与CARSS中间件的连接，便于CARSS数据上报； 主要配置：全自动鉴定药敏仪主机：1台；微生物比浊仪：1台 | 1 | 检验科
22 | 全自动粪便处理分析系统 | 用于粪便有形成分、隐血等项目的检测。 | 1、检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、乳糖检测、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白和乳铁蛋白）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 2、样本检测速度： ≥80标本/小时。 | 1 | 检验科
23 | 核酸提取仪 | 用于乙型肝炎DNA、丙型肝炎DNA、HIV病毒载量等高精度核酸项目的样本提取 | 样本通量可根据样本数自行设置，利用磁珠法提取技术一次性可完成1~48个样本的核酸提取工作；仪器可根据需要更换磁棒模块，支持24/48/96通道互换。 | 1 | 检验科
24 | 干式荧光免疫分析仪 | 用于定量检测过敏原特异性IgE抗体 | 利用量子点技术实现食物特异性IgG抗体定性检测及过敏原特异性IgE抗体的全定量检测； 仪器检测通道：＞5；过敏原特异性IgE抗体检测样本类型：支持血清、血浆、全血等样本。 | 1 | 检验科
25 | 全自动染色机 | 主要用于临床感染性标本进行革兰染色和抗酸染色，从而及时发现致病菌，为临床细菌、真菌等感染性疾病提供早期病原学证据。 | 染片机同时具备革兰、抗酸染色功能，采用注液离心浸染方式，每次染片量至少16片，每种试剂有单独输送管路、泵和喷嘴，染色完成时，染片已离心干燥，可直接用于镜检，符合生物安全需求。 | 1 | 检验科
26 | 全自动阴道分泌物检测仪 | 用于阴道分泌物清洁度、生化指标和微生态评估等项目的检测 | 1、镜检项目：白细胞、红细胞、上皮细胞、清洁度、线索细胞、滴虫、真菌孢子、芽生孢子、真菌菌丝、菌群密集度、多样性、乳酸杆菌、革兰氏阳性球菌、革兰氏阴性杆菌、淋球菌、nugent评分、AV评分等，可拓展其他项目。 2、生化检测项目：可选单联、五联、六联、七联检测，包含PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶等，可扩展其他项目。 ▲3、检测速度：一次可进样≥30个样本，随到随检，批量检测速度最快90个T/H，预留急诊位。 | 1 | 检验科
27 | 激光包埋盒打号机 | 用于病理载玻片的信息标记，载玻片是病理科技术制片流程中主要的标本载体，承载并延续了病理标本的全部制作过程，送检的病理标本在包埋、切片、染色时只能唯一针对当前的送检病人，具有不可错误的特性，一旦包埋、切片、染色的标本与病人的信息配对错误，将会产生非常严重的后果，对此，载玻片的信息标记就显得尤为重要。激光载玻片打号机可将病理信息打印在载玻片上，在整个操作流程中，利用二维码等信息载体进行信息的唯一配对，具有信息唯一匹配、耐酸耐碱、保存年限长等特点，其自动化程度高，减少了大量的人力输出，满足标准化操作的要求，在信息标记的同时也起到了病理质控的作用。 | 1.激光标识技术，非接触式打印，打印出的字迹清晰不褪色、耐刮擦，打印时无噪音； 2.无需预热，开机即可高速打印，常规信息打印每分钟不低于15个载玻片； 3.打印清晰度能达到0.01mm的最高分辨率，可打印出1X1mm的汉字； 4.无需色带、墨盒等打印媒介，零成本打印； 5.整机集成彩色触摸屏及二维码扫描仪，无需另行配置电脑； 整机宽度小于20CM，置于石蜡切片机旁搭配使用，减少工作台占用面积，实现即时打印。 | 1 | 病理科（精准医学中心）
28 | 生物显微镜 | 生物显微镜提供高清晰度和高分辨率的图像，使病理医生能够更清晰地观察细胞和组织的形态、结构及病变特征，从而做出更精准的诊断，减少误诊和漏诊的发生。对于复杂和罕见的病例，高清成像有助于发现细微的病理改变，为明确诊断提供关键线索。能够获取高质量的图像，方便与其他医疗机构的专家进行远程会诊，使患者能够获得更权威的诊断意见。 | 1.显微镜主机 2.照明光源系统 3.物镜 4X 10X 20X 40X 60X 各一支 4.高清图像采集分析系统（含显微镜成像相机、成像软件） | 2 | 病理科（精准医学中心）
29 | 生物刺激反馈仪 | 盆底功能的检查和治疗 | 用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、妇科疾病及术后康复等治疗 1.盆底表面肌电评估/标准筛查/快速筛查 2.肌电压力综合筛查/评估 3.场景评估 控尿发射评估、性功能评估、腰背痛评估等多种场景评估方式。 4. 盆底治疗 5.产后康复 各通道独立，多部位治疗，囊括盆腔、乳房、四肢、腰腹、背部、臀部、胃肠等方案，支持产后、术后、及日常的康复治疗。 | 1 | 女性健康中心
30 | 婴儿转运培养箱 | 早产儿、危重新生儿的转运、监护、急救、培养，保障患儿的安全转运。 | 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架）、电动担架车、供氧系统。需整合转运呼吸机、新生儿专用监护仪、一氧化氮治疗仪、输注工作站、负压吸引器等相关新生儿急救转运配套设备于一体，保证转运过程中的安全和使用便携性。 | 1 | 新生儿科
| 新生儿转运呼吸机 | 适用于院内、院外急危重症患儿转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，保障患儿的安全转运。 | 主要功能需求：主机、湿化器、呼吸管路，需整合在婴儿转运培养箱上。 | 1 | 新生儿科
| 新生儿专用监护仪 | 适用于新生儿基本生命体征异常的监测 | 具有心电，呼吸，血氧，无创血压，脉搏，体温等基本生命体征异常的监测，标配先心病筛查、呼吸氧和图、彩色液晶触摸屏，可升级CO2模块以及有创血压检测，需将整机整合在转运培养箱上。 | 1 | 新生儿科
| 输注工作站 | 主要用于临床集中管理所用的药物由静脉途径注入，精确控制注射药量、控制总量、给药速度等，以及新生儿早产儿不易喂养，需要进行营养液体的输入，为保障营养液的成分和输注的有效，以及临床安全。 | 输注工作站1套（4通道）、注射泵4台带液晶触摸屏，适用于新生儿，需将整机整合在转运培养箱上。 | 1 | 新生儿科
| 负压吸引器 | 吸取新生儿粘液及新生儿羊水之用。 | 具有内置电池，需整合在转运暖箱上使用。 | 1 | 新生儿科
若认为所提用途及功能需求要求存在不合理的（如有排他性或歧视性等）可及时反馈。