| 医疗设备参数用途及需求功能表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报时间： | 2026年3月13日 科室名称：健康管理中心 |  |  |
| 设备名称： | 体检报告自助打印装订系统 | 科室负责人签字： | 李晓芳、张凌 |
| 所需设备用途： | 用于体检报告自助打印装订 |  |  |
| 所需设备主要功能需求或主要配置要求（用于市场调研时发布使用）： | 由体检报告传统模式（经打印、装订、分拣、核对、存放、领取等多个人工环节）实现一站式自助打印装订模式，受检者凭唯一凭证（如条码、二维码、身份证）自助打印和现场装订领取纸质报告，实现“数据审核完成”与“报告物理交付”间的无缝、精准、自动化链接，“按需打印”，大大降低人力和耗材成本，消除人工干预可能带来的错误，保证了医疗信息的完整性和准确性，提升受检者体验感及满意度。 |  |  |
| 所需设备参数（所有参数条款前只能有★或▲符号，不能有其他符号，★为实质性参数，▲为重要参数，两者涉及参数均需满足三家及以上品牌产品。）： | 体检报告自助打印装订终端 - 主控单元： - 芯片：主频≥2.5G； - 内存：支持1333/1600M内存，≥8GB； - 存储：≥240G SSD，最大传输速度≥6.0 Gbps； - 显示功能：支持单显、双显复制、双显扩展； - 网口：≥1个，Realtek 8111E千兆网口，支持网络唤醒； - 声音功能：集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频 - 控制器； - USB接口：≥2个，后置标准USB3.0接口； - 开关机：支持通电开机和定时关机； - 运行环境：工作温度：-20℃~60℃；工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝）； - 显示单元： - 屏幕尺寸：≥15.6寸（A+级）； （2）显示分辨率：≥1920（垂直）×1080（水平）； （3）面板亮度：≥300 cd/m2； （4）可视角度：全视角； （5）显示色彩：≥16.7M； （6）对比度：≥3000:1； - 触摸单元 - 触摸嵌入方式：一体式G+G电容触摸； - 触摸感应技术：电容感应识别触摸技术； - 书写方式：至少支持手指、电容触摸笔； - 触摸响应速度：≤10ms； - 定位精度：±2mm； - 通讯接口：B型USB公头； - 触摸寿命次数：＞5000万次； - 驱动程序：免驱； - 触摸功能：支持10点电脑触摸操作 - 喇叭单元 - 额定功率：10(W)； - 额定阻抗：8(Ω)； - 频率响应：20-2000(kHz)灵敏度 82(dB/W)性比 89(dB)； - 谐波失真：2(TMD%)； - 规格:高强磁防磁 - 二代身份证读卡器 - ★（1）符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼 - ISO-I4443{TYPE-B}标准； - 工作频率：≥13.56MHZ（FC）； - 阅读距离：0-5CM； - 阅读时间：＜1S； - 通迅方式：USB； - 条码标签输出设备 - 输出方式：热敏及热转印； - 切纸方式：全切/半切（二选一）； - 输出分辨率：≥203dpi； - 输出长度：≥50KM； - 输出切刀寿命：≥100万次； - 输出速度：≥240mm/s； - 输出宽度：20-120mm； - 识别检测：支持黑标定位； - 进纸方式：手动放纸； - 输出介质：热敏标签纸、哑银纸； - 平均电流：2A@24V； - 通信接口：至少支持RS232、USB； - 扫描器 - 图像传感器：≥640×480 CMOS； - 采集速度：≥90 帧/秒； - 照明白光： LED（6500K）； - 识读精度： 一维≥3.9mil 二维≥4.5mil； - 典型识读景深：支付宝支付码 20-330mm，微信支付码 15-350mm； - 对比度反差：≥20%； - 条码灵敏度：倾斜≥±65°，偏转≥±60°，旋转 360°； - 视场角度：对角 82°； - 运动容差：≤0.4m/s； - 通讯接口：至少支持USB,USB COM,TTL； - 人脸、人证识别核验单元 - ▲内置双目活体检测人脸识别高清摄像头，支持人证核验，人证核验系统具有软件著作权证书； - 输出和装订单元 - 打印幅面：最大支持A3幅面； - 打印速度：26页/分钟； - 打印分辨率：1200dpix1200dpi； - 最大纸仓容量：2300页； - 打印类型：黑白和彩色； - 装订：鞍式（骑马钉）、边钉、角钉； - 其他 - ★导检单、检验报告及个检报告领取口设置于设备正面，符合人体工学设计；其中个检报告领取口距地面约 85 厘米，导检单、检验报告领取口距地面约 1.3 米，使用时无需弯腰或踮脚，操作轻松省力。 - ★体检报告的打印与装订区域不直接外露，打印、装订过程中外力无法接触该区域，仅在打印或装订完成后，可从对应出口取走报告，防止打印和装订过程中人为对设备造成影响和损害； - ★设备内置多组存储柜，装订成册的个检报告，若在一定时间内未被取走，会自动存放至对应的个检报告存储柜，同时系统通过微信或短信向取件人发送取件码；装订成册的多份团检报告，会直接自动存放至团检报告存储柜，同时将取件码发送给医院对应工作人员，或单位前来打印领取报告的人员； - ★灯光提醒：检验报告或装订成册的体检报告出来后在对应出口有灯光闪烁提醒； - ★体检报告密封：打印装订成册的体检报告带密封条，在密封条未拆除时不能随意打开体检报告，确保报告仅限本人开启，严格保护个人隐私，传递安心与尊重； - 体检报告自助打印装订软件： （1）▲体检报告自助打印装订系统：内置体检报告自助打印装订系统，实现对硬件和软件统一平台配置、统一设备管理、统一数据汇聚，体检报告自助打印装订系统具有软件著作权证书； - 身份识别：支持二维码、身份证、手机号码、人脸身份识别； - 体检套餐选择：支持多种体检套餐选择； - 已选体检项目增加：支持对于已经选择的体检项目进行增减； - 支付：对应已选体检项目进行支付，支持微信及支付宝支付； - 条码及导检单打印：到检登记，同时打印体检导检单及检验条码标签； - 体检报告打印：读取体检报告数据并自助打印； - 封面打印：支持单独封面打印，也支持宣传页插入打印； - 装订：打印完成的体检报告骑马钉方式装订成册； - ▲团检单位工作人员批量打印装订：支持团检单位工作人员权限登录，通过选择团检时间、团检人员姓名、性别、年龄等条件进行筛选后批量打印装订，（提供国家认可的第三方检验机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告证明）； - ▲工作人员批量打印装订：支持工作人员权限登录，通过选择团检单位名称、团检时间、是否邮寄等条件进行筛选后批量打印装订（提供国家认可的第三方检验机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告证明）； （12）▲资源监控：报告打印装订自助系统能实时显示打印机状态（各纸仓纸张余量，硒鼓用数据，墨水剩余量，装订针使用量），当纸张或装订针用尽，或者打印机出现故障，软件界面会自动检测打印机状态，并暂停使用，同时伴有语音以及界面上文字提醒，添加纸张或墨水、装订针等完成后可继续打印（提供国家认可的第三方检验机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告证明）； （13）▲数据统计：以柱状图、折线图形式展示所有设备的登记、打印、缴费、退费信息，以饼状图显示微信、支付宝、其他的支付状况，默认显示当日的统计数据，也可按日期检索显示。以折线图显示今年每月的登记、打印、缴费、退费信息（提供国家认可的第三方检验机构出具的带CMA标志的检验（检测）报告证明）； |  |  |